Методические указания

по проведению оценки условий труда медицинского персонала

физиотерапевтических кабинетов, работающего с источниками

электромагнитных излучений радиочастотного диапазона

(утв. Главным государственным санитарным врачом по г. Москве,

2 сентября 1997 г. N 4-97)

1. Возможные опасные и вредные электромагнитные поля радиочастотного

диапазона (ЭМП РЧ) при проведении различных физиотерапевтических процедур

указаны в таблице 1.

Таблица 1

+--------------------------------+---------+---------+--------+---------+

|Название процедуры, тип аппарата|  ЭП ВЧ  | ЭП УВЧ  | МП ВЧ  | ЭМП СВЧ |

+--------------------------------+---------+---------+--------+---------+

|Дарсонвализация: "Искра-1", "Ис-|    +    |    -    |   +    |    -    |

|кра-2" и т.п.                   |         |         |        |         |

+--------------------------------+---------+---------+--------+---------+

|Индуктотермия: "ИКВ-4" и т.п.   |    +    |    -    |   +    |    -    |

+--------------------------------+---------+---------+--------+---------+

|УВЧ-терапия: "УВЧ-3", "УВЧ-4",  |    -    |    +    |   -    |    -    |

|"УВЧ-62", "УВЧ-66", "Экран-1",  |         |         |        |         |

|"Экран-2", "Ундатерм-УВЧ-80-1" и|         |         |        |         |

|т.п.                            |         |         |        |         |

+--------------------------------+---------+---------+--------+---------+

|Микроволновая терапия: "Луч-2", |    -    |    -    |   -    |    +    |

|"Луч-58", "Волна-2", "Ромашка" и|         |         |        |         |

|т.п.                            |         |         |        |         |

+--------------------------------+---------+---------+--------+---------+

ЭП ВЧ - переменное электрическое поле высокой частоты;

ЭП УВЧ - переменное электрическое поле ультравысокой частоты;

МП ВЧ - переменное магнитное поле высокой частоты;

ЭМП СВЧ - переменное электромагнитное поле сверхвысокой частоты.

2. Методика инструментального контроля

2.1. Перед началом измерений следует проверить наличие регулярного контроля

медицинской техники в данном физиотерапевтическом отделении со стороны организаций

"Медтехники" (на правильность подключения к электросети, качество заземления,

исправность оборудования). Результаты контроля подтверждаются соответствующими

актами или отметкой в журнале технического обслуживания. При отсутствии такого

контроля необходимо дать предписание администрации медицинского учреждения

о его проведении (независимо от результатов последующих измерений уровней

ЭМП РЧ).

2.2. Измерения уровней ЭМП РЧ проводятся на рабочих местах медицинского

персонала: на стационарном медицинском посту и около каждого аппарата (на

расстоянии 50 см) на 3-х высотах: 0,5 м; 1,0 м, 1,7м.

2.3. Измерения проводятся приборами, допущенными для этих целей, в соответствии

с инструкцией предприятия-изготовителя. Приборы должны иметь действующее свидетельство

о государственной поверке.

2.4. При проведении измерений вместо пациента используется фантом в виде

3-литрового стеклянного сосуда с водой.

3. Оценка результатов инструментального контроля

3.1. Предельно допустимые уровни (ПДУ) установлены СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96

"Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)".

Напряженность ЭП и МП ВЧ и УВЧ не должна превышать величин, указанных

в таблице 2, в зависимости от продолжительности воздействия:

Таблица 2

+-----------------+------------------------------+----------------------+

|Продолжительность|         Епду, В/м            |    Нпду, А/м         |

|воздействия, ч   |                              |                      |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|Диапазон частот  |0,03-3 МГц|3-30 МГц|30-300 Мгц|0,03-3 МГц|30-50 МГц  |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|  8,0 и более    |   50,0   | 30,0   |  10,0    |  5,0     |   0,30    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      7,5        |   52,0   | 31,0   |  10,0    |  5,0     |   0,31    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      7,0        |   53,0   | 32,0   |  11,0    |  5,0     |   0,32    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      6,5        |   55,0   | 33,0   |  11,0    |  5,5     |   0,33    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      6,0        |   58,0   | 34,0   |  12,0    |  5,8     |   0 34    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      5,5        |   60,0   | 36,0   |  12,0    |  6,0     |   0,36    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      5,0        |   63,0   | 37,0   |  13,0    |  6,3     |   0,38    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      4,5        |   67,0   | 39,0   |  13,0    |  6,7     |   0,40    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      4,0        |   71,0   | 42,0   |  14,0    |  7,1     |   0,42    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      3,5        |   76,0   | 45,0   |  15,0    |  7,6     |   0,45    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      3,0        |   82,0   | 48,0   |  16,0    |  8,2     |   0,49    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      2,5        |   89,0   | 52,0   |  18,0    |  8,9     |   0,54    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      2,0        |   100,0  | 59,0   |  20 0    |  10,0    |   0,60    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      1,5        |   115,0  | 68,0   |  23,0    |  11,5    |   0,69    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      1,0        |   141,0  | 84,0   |  28,0    |  14,2    |   0 85    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      0,5        |   200,0  | 118,0  |  40,0    |  20,0    |   1,20    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      0,25       |   283,0  | 168,0  |  57,0    |  28,3    |   1,70    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|      0,125      |   400,0  | 236 0  |  80,0    |  40,0    |   2,40    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

|  0,08 и менее   |   500,0  | 296,0  |  80,0    |  50,0    |   3,00    |

+-----------------+----------+--------+----------+----------+-----------+

Примечание: при продолжительности воздействия менее 0,08 час дальнейшее

повышение интенсивности воздействия не допускается.

3.2. Плотность потока энергии (ППЭпду) в зависимости от продолжительности

воздействия ЭМИ РЧ не должны превышать указанных в таблице 3.

Таблица 3

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|  Продолжительность воздействия, ч |  Допустимая ППЭ, мкВТ/см2         |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|        8,0 и более                |               25,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              7,5                  |               27,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              7,0                  |               29,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              6,5                  |               31,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              6,0                  |               33,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              5,5                  |               36,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              5,0                  |               40,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              4,5                  |               44,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              4,0                  |               50,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              3,5                  |               57,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              3,0                  |               67,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              2,5                  |               80,0                |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              2,0                  |               100,0               |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              1,5                  |               133,0               |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              1,0                  |               200,0               |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              0,5                  |               400,0               |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|              0,25                 |               800,0               |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

|        0,2 и менее                |               1000,0              |

+-----------------------------------+-----------------------------------+

Примечание: при продолжительности воздействия менее 0,2 час дальнейшее

повышение интенсивности воздействия не допускается.

3.3. При воздействии на персонал ЭМП РЧ от нескольких источников оценка

суммарного воздействия определяется по следующим правилам.

3.3.1. В диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц в случае, когда все источники

ЭМИ РЧ работают в частотных диапазонах, для которых установлено одно и то

же значение ПДУ, суммарная интенсивность напряженности поля (плотности потока

энергии) определяется по формулам:

2      2            2

E = E    + E    + ... + E  ,

1      2            n

2      2            2

H = H    + Н    + ... + Н  ;

1      2            n

ППЭ = ППЭ   + ППЭ   +...+ ППЭ

1       2           n

3.3.2. В диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц в случае, когда источники

ЭМИ РЧ работают в частотных диапазонах, для которых установлены разные значения

ПДУ, должно выполняться следующее условие:

2      2       2

Е      Е       Е

1      2       n

----- + ----- + ----- <= 1

Епду1   Епду2   Епду n

где E_1, E_2, E_n - измеренные значения напряженности электрической составляющей

поля:

Епду1, Eпду2, Епду n - предельно допустимые уровни воздействия для соответствующего

частотного диапазона:

3.3.3. В случае одновременного воздействия ЭМП ВЧ-УВЧ и СВЧ диапазона

должно выполнятся следующее условие:

2

ППЭ      Е

------ + ------ <=1

ППЭпду    Епду

3.4. При оценке полученных результатов измерений следует учитывать, что

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР N 100 от 8 февраля

1968 г. "О мероприятиях по улучшению и дальнейшему развитию физиотерапевтической

помощи населению" время на подготовку и проведение процедур нормируется в

соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

+------------------------------+----------------------------------------+

| Наименование процедуры       |Количество условных физиотерапевтических|

|                              |единиц при выполнении процедуры:        |

|                              +-------------------+--------------------+

|                              |      взрослым     |       детям        |

+------------------------------+-------------------+--------------------+

|  Индуктотермия               |        1,5        |        2,5         |

+------------------------------+-------------------+--------------------+

|  Индуктотермоэлектрофорез    |        2,0        |        3,0         |

+------------------------------+-------------------+--------------------+

|  УВЧ-терапия                 |        1,0        |        1,5         |

+------------------------------+-------------------+--------------------+

|  Дециметровая терапия        |        1,0        |        2,0         |

+------------------------------+-------------------+--------------------+

|  Сантиметровая терапия       |        1,0        |        2,0         |

+------------------------------+-------------------+--------------------+

Примечания:

1. За одну условную физиотерапевтическую единицу принята работа, на подготовку

и выполнение которой требуется 8 минут.

2. При проведении процедур одному больному на разных участках тела за

одно посещение каждая из них учитывается в условных единицах самостоятельно,

если эти процедуры проводились не одновременно.

3.5. Общее время воздействия на персонал определяется, исходя из общего

количества процедур за рабочую смену, приходящегося на одну медицинскую сестру

(отдельно в ВЧ, УВЧ и СВЧ диапазонах) по учетно-отчетной документации, утвержденной

Министерством здравоохранения Российской Федерации, но в УВЧ-диапазоне количество

соответствующих процедур на одну медицинскую сестру не должно приниматься

меньше 10.

4. Требования к оборудованию физиотерапевтических кабинетов

и организации работы

4.1. Площадь кабинета электро- и светолечения должна приниматься из расчета

6 м2 на кушетку, при наличии 1 кушетки - не менее 12 м2.

4.2. Аппараты для УВЧ-терапии и СВЧ-терапии мощностью 100 и более Вт

необходимо эксплуатировать в экранированных кабинах.

4.3. Аппараты "Экран-1", "Экран-2", "Импульс-3", "Волна-2", "Луч-58"

и т.п., используемые для дистанционного облучения, требуют специально выделенных

помещений либо экранированных кабин, устроенных следующим образом:

К металлическим трубам на кольцах и зажимах подвешивается на высоте 2-2,2

м полотно специальной экранирующей ткани (сшитой на обычной швейной машинке

одиночным швом). Полотно должно быть цельным и без щелей.

Используемая для экранирования ткань должна иметь сертификат с указанием

коэффициентов ослабления ЭМП в разных частотных диапазонах.

Для прохода передняя полоса может отодвигаться в сторону. Эта полоса

должна перекрывать смежный край на 10-15 см, нижние края полотна должны касаться

пола. Если частью ограждения кабины является стена, полотно должно плотно

подходить к ней (стену можно не закрывать).

4.4. Для покрытия пола необходимо использовать антистатический линолеум.

Возможно использование деревянного или паркетного пола без лакового покрытия.

4.5. Кабины должны иметь размеры не менее: высота - 2 м, длина - 2,2

м, ширина - 1,8 м (для аппаратов индуктотермии, микроволновой терапии, УВЧ-генераторов

с мощностью более 200 Вт ширина кабины должна составлять не менее 2 м).

4.6. В каждой кабине одновременно не может работать более 1 аппарата

и находиться более 1 пациента.

4.7. В соответствии с приказом Минздрава России от 14.03.96 N 90 "О порядке

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников

и медицинских регламентах допуска к профессии" персонал физиотерапевтических

кабинетов должен проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении

на работу и периодические медицинские осмотры:

- работающие с аппаратами в диапазоне частот 80 МГц - 300 ГГц - 1 раз

в год в лечебно-профилактическом учреждении и 1 раз в 3 года в центре профпатологии;

- работающие с аппаратами в диапазоне частот ниже 80 МГц - 1 раз в 2

года в лечебно-профилактическом учреждении и 1 раз в 5 лет в центре профпатологии.

В медицинских осмотрах должны участвовать терапевт, невропатолог и окулист

с обязательным проведением следующих лабораторных исследований: общий анализ

крови и определение числа тромбоцитов, ЭКГ, офтальмоскопия и биомикроскопия.

На всех лиц, подвергающихся медицинским осмотрам, заводятся специальные

медицинские карты.

По результатам медицинских осмотров дается заключение о допуске к работе

в данном отделении.

Дополнительными по сравнению с общими медицинскими противопоказаниями

для работы с ЭМП РЧ являются: наличие катаракты, дегенеративно-дистрофические

заболевания сетчатки глаза и выраженная вегето-сосудистая дистония.

Методические указания разработаны отделом организации надзора за источниками

неионизирующих излучений ЦГСЭН в г.Москве (Г.Н.Жичкина, В.Я.Ицков).

Главный государственный санитарный

врач по г. Москве 	Н.Н.Филатов

Согласовано

Главный физиотерапевт Комитета

здравоохранения г.Москвы 	А.Н.Шеина

4 ноября 1997 г.