Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ НА  ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРАХ

ВК-30

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			      		Руководитель организации

«____»________________ 2002г.						«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА  ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРАХ

ВК-30

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К эксплуатации паровых стерилизаторов допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение  на право выполнения данного вида работ, имеющие 1 группу по электробезопасности..

  - Персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию

  - Персонал должен соблюдать требования по электробезопасности при работе с сосудами,

работающими под давлением.

  - При эксплуатации стерилизаторов персонал должен использовать следующие СИЗ:

халат хлопчатобумажный;

перчатки хлопчатобумажные;

очки защитные

1.5.При эксплуатации паровых стерилизаторов опасными, производственными факторами являются:

-высокое давление;

-электрический ток;

-высокая температура;

-влажная среда.

  - Приказом по учреждению должен быть назначен ответственный за безопасную эксплуатацию стерилизаторов.

  - Проведение работ, не связанными с эксплуатацией или ремонтом стерилизаторов запрещается.

  - Хранить в стерилизационном помещении посторонние предметы запрещено.

  - Вход в стерилизационное помещение посторонним лицам  запрещено.

  - При эксплуатации стерилизатора запрещается:

-эксплуатировать стерилизатор при неисправном или неотрегулированном предохранительным клапане;

-оставлять стерилизатор без присмотра в рабочем состоянии;

-доливать воду в стерилизатор через воронку при наличии давления в стерилизаторе;

-открывать крышку стерилизатора  при наличии давления;

-производить ремонт частей и механизмов стерилизатора при наличии давления;

-производить ремонт электрической части стерилизатора, находящегося под напряжением;

-эксплуатировать стерилизатор при неисправном электроконтактном манометре и мановакууметре, а также по истечении их срока годности;

-эксплуатировать стерилизатор без заземления.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть положенную спецодежду, спецобувь.

2.2. Осмотреть рабочее место, освободить его от посторонних, горючих материалов

2.3.Проверить наличие и исправность заземления, предохранительных клапанов, манометров, блокировочных устройств.

2.4. Провести осмотр крепления крышки или дверей стерилизационной камеры.

2.5. Проверить:

- состояние манометра (проверка в лаборатории Госстандарта, наличие красной черты на шкале манометра, посадка стрелки на ноль);

- работу предохранительного клапана;.

-целостность водомерного стекла;

# Требования безопасности во время работы

  - Персоналу, обслуживающему стерилизаторы запрещается:

-подавать пар в стерилизатор при неполностью закрепленных крышках;

-включать стерилизатор при недостаточном уровне воды в бачке парообразователя;

-открывать крышку стерилизатора или ослаблять ее крепление при избыточном давлении в стерилизаторе;

-работать на стерилизаторе, имеющем дефекты, снижающие его прочность и устойчивость;

-доливать воду в бачок парообразователя, когда он находится под давлением;

-работать на стерилизаторе по истечении сроков Г.И. и проверок манометра.

-оставлять стерилизатор без надзора во время его работы.

3.2.Загрузите стерилизационные коробки стерилизуемым материалом. Эффективность стерилизации зависит от плотности укладки.

  - Закройте крышку и подтяните ее прижимами.

  - Включите выключатель электросети.

  - Установите давление в стерилизационной камере 0., 1-0,2 кг на см кв. Вытеснение воздуха производится из стерилизационной камеры в течение 10 мин.

  - Стерилизация в стерилизаторе осуществляется водяным насыщенным паром с температурой 132 град, в течение 20 мин. При температуре 120 град в течение 45 мин.

  - В начале стерилизации рекомендуется 1-2 раза приоткрывать специальный вентиль на 30 сек для вытеснения конденсата из стерилизационной камеры, что способствует лучшему проникновению пара для лучшей стерилизации.

3.7. Открывать дверь стерилизатора при стерилизации в нем любых растворов, разрешается не ранее как через 30 мин после окончания стерилизации

3.8.К подготовленным материалам для стерилизации должна быть прикреплена бирка, на которой указывается содержимое и дата стерилизации.

3.9. После каждого законченного цикла стерилизации персонал должен убедиться в том, что в процессе стерилизации загруженных в камеру объектов была достигнута требуемая температура стерилизации.

3.10. При проведении следующих циклов стерилизации необходимо проверить по стеклу водоуказательной колонки наличие воды и, если уровень ее находится выше нижней риски и на водоуказательном стекле выше нижней риски и на водоуказательной колонке (не менее 3 см), можно воду не добавлять, а приступать к следующему циклу стерилизации. В противном случае воду необходимо добавить.

3.11. Для заполнения стерилизатора водой необходимо стерилизатор отключить от электросети, выпустить пар из камер,

3.12. Если во время стерилизации датчик уровня воды отключит электронагреватели и загорится на электрощите лампа «воды нет», необходимо выключить стерилизатор, выпустить пар из стерилизатора, заполнить водой.

3.13ю При эксплуатации стерилизатора персонал должен следить:

-за чистотой и исправным состоянием всех частей стерилизатора;

-не допускать попадание воды в электрощит и электроконтактный термометр;

-ежедневно после окончания работы, сливать воду из водопаровой камеры;

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Стерилизатор необходимо остановить в следующих случаях:

-если давление в стерилизаторе поднялось выше разрешенного, несмотря на соблюдение всех требований по режиму и безопасному обслуживанию сосудов;

-при неисправности предохранительных клапанов;

-при обнаружении в элементах стерилизатора трещин, выпучин, пропусков сварных швах;

-при возникновении пожара.

-при снижении уровня жидкости ниже допустимого.

-при неисправности деталей крышки.

-при неисправности блокировочных устройств.

# Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ  необходимо отключить электропитание и убедиться в отсутствии в нем давления.

5.2.Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, персонал должен сделать соответствующую запись в журнале технического обслуживания и сообщить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизатора.   .

5.3. Вымыть руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда