Наименование организации

Инструкция №

по охране труда работе с жидким азотом и сосудами Дьюара

город

2002 год

Согласовано: 								Утверждаю:

Руководитель организации

Председатель профкома

_______________2002г							_____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМ АЗОТОМ И СОСУДАМИ ДЬЮАРА.

- Общие требования безопасности

  - При работе с жидким азотом и сосудами Дьюара  допускается персонал не моложе 18 лет, прошедший обучение и  инструктаж по технике безопасности при использовании холодильного оборудования.

  - Персонал должен иметь удостоверение на право работ с жидким азотом и с сосудами Дьюара.

  - Персонал должен знать:

-устройство и особенности работы сосудов Дьюара;

-инструкции по технической эксплуатации и обслуживанию сосудов Дьюара;

-требования безопасности при работе с жидким азотом;

-признаки, причины, неисправности в работе сосудов Дьюара;

-действие на персонал опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

-правила пользования первичными средствами пожаротушения.

1.4. Персонал должен:

-выполнять только порученную работу;

-соблюдать правила безопасности при сливе и заполнении жидким азотом соссудов Дьюара

-выполнять требования запрещающих, предупреждающих и предписывающих знаков и надписей;

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.5.Во время слива и налива жидкого азота на персонал могут воздействовать следующие основные опасные и вредные факторы:

-повышенное давление жидкого азота;

-пониженная температура, обморожение открытых участков тела при попадании жидкого азота;

-взрыв сосуда Дьюара вследствие потери вакуума, быстрой десорбции газов при отогревании сосуда, а также из-за испарения жидкого азота при герметично закрытой горловине;

-конденсация на охлажденных жидким азотом поверхностях кислорода и возгорание при контакте с горючими материалами.

1.6. Сосуды Дьюара представляют собой двухстенную емкость из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали. Между стенками помещена теплоизоляция. Для повышения ее эффективности межстенное пространство находится под вакуумом, а остатки газов поглощают добавками адсорбента.

1.7. Персонал должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-рукавицы комбинированные;

-ботинки кожаные.

Зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке.

1.8.. Персонал должен следить за исправностью спецодежды, своевременно сдавать ее в стирку, а также содержать шкафчики в чистоте и порядке.

1.9. Принимать пищу только в столовых или специально отведенных для этого комнатах.

1.10. Знание и выполнение персоналом данной инструкции является служебной обязанностью, а их нарушение является нарушением трудовой дисциплины, что влечет за собой дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Проверить внешним осмотром исправность сосудов Дьюара,  подсоединительных шлангов, запорной арматуры..

  - Работать в спецодежде, рукавицах. Волосы должны быть убраны под специальную шапочку.

- Требования безопасности во время работы.

  - Эксплуатация сосудов Дьюара должна проводиться в соответствии с инструкцией по их эксплуатации завода-изготовителя.

  - Эксплуатировать или отогревать в рабочих помещениях неисправные сосуды Дьюара категорически запрещается.

  - Потерявший вакуум сосуд Дьюара надо освободить от хранимой спермы и жидкого азота, а затем поставить на отогревание в течение трех суток в помещение, куда запрещен доступ людей.

  - Закрывать сосуды Дьюара допустимо только предназначенными для них крышками.

  - Запрещается плотно закрывать горловину сосуда, так как испарение части жидкого азота создает внутри сосуда избыточное давление и тем самым предотвращает попадание кислорода из наружного воздуха. Кроме того, повышение давления создает опасность повреждения сосуда или выброс жидкого азота.

  - Заливать жидкий азот в сосуд Дьюара надо через гибкий металлорукав диаметром 18 мм, давление по манометру в транспортной цистерне должно быть не более 0,5 атм.

  - Следует следить за тем, чтобы гибкий металлорукав был опущен до дна, так как струя азота может выбросить металлорукав из горловины, при этом могут пострадать работающие рядом люди.

  - Из другого сосуда Дьюара заливку ведут через широкую металлическую воронку, избегая пролива жидкости.

  - В процессе заливки категорически запрещается заглядывать в сосуд для определения уровня жидкости.

  - Заправка считается законченной при появлении из горловины первых брызг жидкости.

  - Особую осторожность следует соблюдать во время заполнения теплых сосудов Дьюара, т.е. которые не были в эксплуатации или которые прошли отогрев.

  - Заполнять сосуды Дьюара в одиночку жидким азотом запрещается.

  - Вводить пинцет, канистры в жидкий азот надо медленно во избежание разбрызгивания, вызванного кипением жидкости при контакте с теплыми предметами(азот кипит при температуре –195 град.).

  - Чтобы сперма находилась всегда ниже уровня жидкого азота, сосуды Дьюара, предназначенные для ее хранения, периодически дозаправляют.

  - Содержание жидкого кислорода в смеси свыше 15 % не допускается, так как такая смесь может вызвать воспламенение при контакте с органическими продуктами.

  - Содержание кислорода контролируется газоанализатором ГХП-3.

  - Слив производится на открытой специальной площадке в безопасном месте.

  - Не допускается наличие дерева, бумаги и прочих органических продуктов вблизи места слива.

  - Для предотвращения загрязнения сосуда Дьюара, гибкие металлорукава и воронки следует хранить в чехлах.

  - Для удаления ила или твердых частиц необходимо слить остатки из сосуда, промыть сосуд чистым жидким азотом и поставить на отогрев. Не ранее чем через 3 суток сосуд промывают теплым водным раствором моющим средством и ополаскивают водой.

  - Персонал, работающий с сосудами Дьюара и жидким азотом обязан пользоваться защитными очками.

  - Помещения, где проводится работа с жидким азотом или хранятся сосуды Дьюара, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей содержание кислорода в воздухе не менее 19 %

  - При естественной вентиляции работа с жидким азотом допускается в помещении, объем которого в 7000 раз больше объема находящегося в нем жидкого азота.

  - Снижение концентрации кислорода ниже 16 %приводит к головокружению, обморокам и удушью без каких либо предварительных симптомов.

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При головокружении, обмороке персонала пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух, в необходимых случаях провести искусственное дыхание и вызвать скорую медицинскую помощь.

  - При попадании жидкого азота на кожу пораженный участок следует немедленно обильно обмыть водой.

  - .При получении травмы, вызвать скорую помощь, поставить в известность мастера.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Снять спецодежду, вымыть руки с мылом или принять душ. О всех замечаниях доложить мастеру..

Инструкцию составил

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по охране труда