- Утверждаю

Заместитель

Главного государственного

санитарного врача Союза ССР

А.И.Заиченко

27 декабря 1973 г. N 1138-73

Санитарные правила

устройства и эксплуатации мощных изотопных

бета-установок <*>

--------------------------------

<*> Настоящие правила разработаны сотрудниками Всесоюзного Центрального научно-исследовательского института охраны труда ВЦСПС, научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова и Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей МЗ СССР.

- Введение

Настоящие правила составлены в развитие "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений" N 950-72 (ОСП-72) и в соответствии с "Нормами радиационной безопасности" N 821-А-69 (НРБ-69).

Правила являются обязательными для всех учреждений и предприятий, проектирующих, строящих и эксплуатирующих мощные изотопные бета-установки (см. приложение 1).

Правила распространяются на мощные бета-установки промышленного, полупромышленного и исследовательского типов, предназначенные для проведения радиационно-химических процессов, лучевой стерилизации, медико-биологических исследований и т.п.

Действие настоящих правил не распространяется на установки и устройства, в которых источники бета-излучения (независимо от их активности) используются для контроля технологических процессов, снятия электростатических зарядов, генерации электромагнитного излучения, а также в качестве источника тока.

Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на руководство учреждений (предприятий), министерств и ведомств.

- 1. Общие положения

1.1. Основными факторами, определяющими степень возможного радиационного воздействия при эксплуатации мощных бета-установок, являются:

а) потоки бета-излучения на рабочих местах;

б) потоки сопутствующего, примесного и тормозного электромагнитных излучений на рабочих местах;

в) поверхностная загрязненность помещений и оборудования радиоактивными бета-излучателями;

г) наличие в воздухе рабочих помещений радиоактивных аэрозолей.

1.2. К нерадиационным источникам вредных воздействий относятся:

а) озон и окислы азота, образующиеся в результате облучения воздуха;

б) токсичные вещества, поступающие в воздух помещений из облучаемых объектов;

в) взрыво- и огнеопасные вещества, облучаемые на установке, или продукты, образующиеся в процессе облучения.

1.3. Устранение радиационных и других вредностей при эксплуатации мощных бета-установок обеспечивается комплексом конструкционных, планировочных и организационно-технологических решений.

1.4. По назначению мощные бета-установки подразделяются на две группы:

I группа - установки промышленного, полупромышленного и исследовательского типов, на которых предусмотрена возможность облучения коррозионно-активных объектов.

II группа - установки промышленного и исследовательского типов, предназначенные для облучения веществ, не вызывающих активной коррозии металлов.

Примечание. Облучение взрывоопасных веществ допускается по специальному разрешению в количествах и при условиях, исключающих возможность повреждений облучателя при возникновении взрыва.

1.5. В зависимости от проектной мощности все установки разделяются на три категории:

4

1 категория - активность облучателя более 10  кюри.

2      4

2 категория - активность облучателя от 5 x 10  до 10  кюри.

3 категория - активность облучателя до 500 кюри.

Примечание.    Указанные    уровни   активности   даны   для   изотопов

радиотоксичности  группы  "A"  (S  - 90); при использовании изотопов другой

ч

степени  радиотоксичности  активность  облучателя соответствующей категории

может быть увеличена в соотношении СДК  / СДК S  - 90, где СДК  - предельно

x        ч              x

допустимая  концентрация  данного  изотопа  в  воздухе  рабочих  помещений.

Содержание Y - 90 не учитывается. Основные радиационно-физические константы

некоторых распространенных бета-изотопов приведены в приложении 2.

1.6. Проекты вновь разрабатываемых, строящихся или реконструируемых установок подлежат обязательному согласованию с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР (ГСЭУ МЗ СССР) и Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР (ГКИАЭ).

1.7. Установки до начала их эксплуатации должны быть приняты комиссией в соответствии с требованиями - ОСП-72.

1.8. Для зарядки мощных бета-установок могут быть использованы только бета-источники, технические условия к которым согласованы с ГСЭУ МЗ СССР и ГКИАЭ.

1.9. Лица, занятые зарядкой и перезарядкой облучателей, управлением установкой в процессе эксплуатации, ремонтно-профилактическими и аварийными работами на время их проведения, относятся к категории А, группе "а" по классификации НРБ-69.

1.10. Персонал, занятый подготовкой объектов к облучению, наблюдению за ходом облучения по показаниям приборов, исследованием облученных объектов и т.п., относится к категории лиц, непосредственно не связанных с работой с источниками ионизирующих излучений (категория А, группа "б" по классификации НРБ-69).

1.11. К работам, перечисленным в п. 1.9 настоящих Правил, допускаются лица не моложе 18 лет после предварительного медицинского освидетельствования при отсутствии медицинских противопоказаний, приведенных в приложении к ОСП-72. В дальнейшем медицинское освидетельствование проводится 1 раз в год.

1.12. Женщины должны освобождаться от работы на установке на весь период беременности.

1.13. На основании настоящих Правил разрабатываются детальные инструкции по технике безопасности при обслуживании установок с учетом особенностей конструкции и проводимых работ. Инструкция утверждается администрацией учреждения (предприятия).

1.14. Ответственность за безопасность работ на установках несет администрация учреждений (предприятий) и руководители работ.

Перед началом эксплуатации установок все работающие на них лица должны быть обучены безопасным методом работы, знать правила пользования санитарно-техническими устройствами, защитными приспособлениями и правилами личной гигиены, а также сдать администрации соответствующий техминимум. Повторная проверка знаний должна проводиться один раз в год. Лица, привлекаемые к разовой или временной работе на установках, должны быть ознакомлены с инструкцией по технике безопасности.

- 2. Требования к размещению мощных бета-установок

2.1. Установки 1 категории, как правило, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях.

Проведение каких-либо работ, не связанных с эксплуатацией и обслуживанием установок, в этих зданиях не допускается.

Примечание. В виде исключения допускается размещение вышеуказанных бета-установок в производственных зданиях, если это обусловлено непрерывностью технологического процесса. В этих случаях помещение бета-установки должно быть изолировано от других помещений здания капитальными стенами и перекрытиями и иметь отдельный вход. Конструкция установки должна обеспечивать целостность защиты облучателя установки в случае какой-либо аварии в смежных помещениях.

2.2. Установки 2 и 3 категорий могут располагаться в производственных зданиях: установки 2 категории - на первом или цокольном этажах (желательно в пристройке), установки 3 категории на любом этаже зданий, выполненных из несгораемых конструкций и способных выдержать вес установки. При этом помещения установок должны иметь отдельный вход и независимую систему вентиляции.

2.3. Пульт управления установками в зависимости от их конструкций может располагаться в отдельном помещении или непосредственно на установке.

2.4. Для установок 1 и 2 категории должно быть предусмотрено специальное помещение, оборудованное для проверки герметичности бета-источников, их поверхностных загрязнений, а также для временного хранения рабочего комплекта бета-источников.

Для установок 3 категории проверка бета-источников на герметичность и поверхностную загрязненность может проводиться в помещении операторской с помощью стандартного лабораторного оборудования (боксы, защитные экраны, дистанционные захваты). Эти работы для установок всех категорий проводятся под постоянным дозиметрическим контролем.

2.5. Для установок 1 и 2 категорий должно быть предусмотрено:

а) помещение для хранения и переодевания средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения ремонтно-профилактических и аварийных работ;

б) душевая пропускного типа с принудительным дозиметрическим контролем;

в) накопительные емкости для приема сбросных вод от душевой и после дезактивационных работ. Сброс сточных вод в общую канализационную сеть разрешается после радиометрического контроля при концентрации радиоактивных изотопов, не превышающих СДК для воды.

- 3. Конструкция установок

3.1. Предпочтительной является конструкция установок с подачей облучаемых объектов к неподвижному облучателю; в этом случае допускается незначительное перемещение облучателя для регулирования интенсивности облучения. Камера облучения должна иметь минимально возможные размеры, обусловленные технологическими требованиями.

3.2. В исключительных случаях допускается перемещение облучателя из рабочего положения в положение хранения; при этом конструкция механизма перемещения и его привода должна полностью исключать возможность ударов или повреждения облучателя.

3.3. В любом положении облучатель должен быть полностью огражден биологической защитой, исключающей проникновение ионизирующих излучений за ее пределы сверх уровней, принимаемых за безопасные (см. раздел 4).

3.4. Конструкция облучателя должна исключать возможность загрязнения его объектами облучения.

3.5. В конструкции установки должно быть предусмотрено устройство для автоматического пожаротушения (например, спринклерное и т.п.) с соответствующей системой дренажа.

3.6. Для снижения интенсивности тормозного излучения конструкции установки (облучатель, биологическая защита и т.п.), находящиеся под воздействием мощных потоков бета-излучения, должны изготовляться из радиационно-стойких материалов с возможно более малым атомным номером (графит, алюминий, карбид бора и т.п.).

- 4. Требования к защите

4.1. Мощность экспозиционной дозы суммарного (сопутствующего, примесного и тормозного) электромагнитного излучения на наружных поверхностях зданий установок, в том числе и в проемах (окна, двери и т.п.) не должна превышать 0,1 мр/ч. Уровень излучения в ближайших зданиях и на территории, не принадлежащей данному учреждению, не должен превышать фона, присущего данной местности, более чем на 0,03 мр/ч.

4.2. Мощность дозы суммарного бета-гамма-излучения в любой точке за защитой, выходящей в помещение операторской, не должна превышать 1,4 мбэр/ч при любом положении облучателя.

Примечание. Мощности дозы 1,4 мбэр/ч соответствует интенсивность потока в 10 бета-частиц/см2 - с для энергий бета-частиц до 10 Мэв.

4.3. Суммарная мощность дозы в любой точке смежных помещений, где находятся лица, не связанные с обслуживанием установки, не должна превышать 0,1 мбэр/ч независимо от положения облучателя.

4.4. Расчет барьерной защиты от сопутствующего, примесного и тормозного гамма-излучения проводится в соответствии с методикой, изложенной в приложении 3.

4.5. Уровни электромагнитного и бета-излучений, выходящих из технологических проемов и щелей в защите, не должны превышать величин, указанных в п. 4.2.

4.6. Хранение бета-источников и облучателя, собранного из них, в воде запрещается.

4.7. После завершения строительных и монтажных работ на установке комиссия в составе представителей администрации предприятия, технической инспекции профсоюзов, органов санэпидемслужбы, милиции, пожарной охраны, представителей проектной, строительной и монтажной организаций производят приемку установки;

при этом проверяется соответствие выполненных работ чертежам, эффективность и надежность работы механизмов, систем блокировки и сигнализации, а также уровни потоков ионизирующих излучений на поверхности защиты, в операторских, примыкающих помещениях и наружных стенах зданий. Проверка качества защиты проводится по всему периметру защитных конструкций.

- 5. Требования к системам блокировки и сигнализации

5.1. Каждая установка должна иметь не менее двух полностью независимых систем блокировки и сигнализации, предотвращающих возможность облучения персонала и сигнализирующих о повреждениях облучателя. Такие системы могут быть основаны на:

а) дозиметрических приборах;

б) механических приспособлениях;

в) электрических устройствах и т.п.

5.2. В случае неисправности хотя бы одной из систем блокировки и сигнализации технологический процесс, осуществляемый на установке, должен автоматически прекращаться.

5.3. Установка, в которой предусмотрено перемещение облучателя, должна иметь дополнительное устройство для его ручного возврата в положение хранения.

5.4. Установки с неподвижным облучателем должны иметь шибера, позволяющие изолировать облучатель от камеры облучения; кроме механического должно быть предусмотрено ручное перемещение шиберов.

5.5. Помимо систем, предусмотренных п. 5.1, установки должны быть оборудованы дозиметрическими приборами с автоматическими устройствами, сигнализирующими об уровнях гамма-фона и загрязненности воздуха операторской радиоактивными аэрозолями. Датчики приборов должны располагаться:

а) на рабочих местах;

б) в операторской и смежных с ней помещениях (для установок 1 категории);

в) у камеры для контроля герметичности радиоактивных препаратов.

5.6. На пульте управления установкой должны быть установлены сигнальные устройства, показывающие положение облучателя (или защитных шиберов) и величину мощности дозы в камере облучения. В помещениях, где расположены установки 1 и 2 категорий, должна быть городская телефонная связь.

5.7. Система механических блокировок должна исключать повреждение облучателя при его перемещении и движении шиберов.

5.8. Помещения установок должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

- 6. Требования к вентиляции

6.1. Вентиляция (продувка) камер облучения должна быть автономной. Выбрасываемый в атмосферу воздух должен очищаться на специальных фильтрах.

Вентиляция помещений, предназначенных для размещения мощных установок, рассчитывается исходя из суммы радиационных и нерадиационных производственных вредностей, связанных с проводимыми на установках технологическими процессами, с учетом возможности разгерметизации источников.

6.2. Для установок 1 категории должна быть предусмотрена замкнутая система циркуляции инертного газа или осушенного воздуха, предназначенного для охлаждения облучателя. Для установок 2 и 3 категорий должен быть проведен расчет по тепловыделениям, обосновывающий возможность исключения замкнутой системы циркуляции.

6.3. Из камеры облучения должен быть предусмотрен отсос воздуха для создания гарантированного разрежения в ней (не менее 10 мм вод. ст.); отсасываемый из камеры облучения воздух направляется в отдельную систему вентиляции.

6.4. Воздух, подаваемый в камеру облучения и удаляемый из нее, должен очищаться на специальных фильтрах. Замена фильтров должна проводиться по мере их загрязнения, определяемого по увеличению аэродинамического сопротивления и (или) уровням внешнего излучения.

6.5. Относительная влажность воздуха в помещениях мощных установок должна поддерживаться на уровне норм, установленных для физических и химических лабораторий.

- 7. Меры по предупреждению радиоактивных загрязнений

и их ликвидация

7.1. Причинами появления радиоактивных загрязнений в помещениях установок могут быть:

а) поверхностное загрязнение источников излучения (радиоактивных препаратов);

б) разгерметизация источников излучения вследствие механических повреждений, коррозии и т.п.;

в) диффузия радиоактивного вещества сквозь материал оболочки источников излучения;

г) радиоактивное загрязнение транспортных контейнеров.

7.2. Конструкционные материалы, из которых выполнены детали и узлы установок, должны быть малосорбирующими радиоактивные загрязнения и легко дезактивируемыми или иметь покрытия, отвечающие указанным требованиям.

7.3. Отделка стен, полов и потолка в помещениях, где размещаются мощные установки, должна соответствовать существующим нормам для химических лабораторий.

7.4. Полы, стены и потолки помещений, предназначенных для перезарядки кассет бета-источниками, а также для проверки их на герметичность и поверхностное загрязнение и для промежуточного их хранения, должны иметь сплошную внутреннюю облицовку из легко дезактивируемых материалов. Помещения должны быть оборудованы дренажами для приема стоков после дезактивации. Сброс стоков должен направляться в накопительную емкость. Система канализации должна быть выполнена из малосорбирующего материала, устойчивого к воздействию агрессивных сред.

7.5. Все бета-источники, поступающие для загрузки установки, должны быть проверены на герметичность и поверхностные радиоактивные загрязнения на месте зарядки. Помещение для проверки герметичности источников должно иметь автономную систему вентиляции.

7.6. В случае появления радиоактивного загрязнения в воздушной среде помещений, где расположена установка, рабочих поверхностей, оборудования или облучаемых объектов выше допустимых величин, производится разрядка облучателя и проверка всех бета-источников на герметичность и поверхностное загрязнение.

7.7. Бета-источники, не удовлетворяющие техническим условиям, упаковываются в герметичные пластиковые мешки и в транспортных контейнерах направляются поставщику или на захоронение с соответствующим актом.

7.8. Все случаи обнаружения поверхностных загрязнений и разгерметизации бета-источников и их уровни фиксируются в эксплуатационном журнале установки.

- 8. Загрузка, догрузка и смена радиоактивных препаратов

8.1. Облучатель установки загружается с помощью комплекса защитного оборудования, предусмотренного проектом установки.

8.2. Подводный способ загрузки облучателя установки или кассет запрещается.

8.3. Методика загрузки и смены установки, а также меры безопасности при проведении этих работ должны быть разработаны на стадии проектирования установки с учетом "Методических указаний по проведению радиационного контроля при загрузке, догрузке и смене источников ионизирующих излучений мощных изотопов установок" N 1001-72 и отражены в инструкции по ее эксплуатации.

8.4. Все операции по загрузке установки должны проводиться под постоянным радиационным контролем.

8.5. Персонал, участвующий в работах по загрузке установки, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (полукомбинезон или халат из полихлорвинила, нарукавники из того же материала, резиновые перчатки, бахилы, шапочка из молексина, респираторы типа "Лепесток" и т.п.). Кроме того должен быть предусмотрен аварийный (запасной) комплект средств индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания.

- 9. Радиационный и профилактический контроль

9.1. Радиационный контроль на установках, а также контроль за соблюдением всеми работающими требований радиационной безопасности осуществляется службой радиационной безопасности данного учреждения (предприятия).

9.2. Для установок 3 категории радиационный контроль осуществляется специально выделенным и обученным лицом.

Если в одном здании расположено несколько установок, допускается обслуживание одним дозиметристом двух установок.

9.3. Лица или подразделения, осуществляющие радиационный контроль, проводят:

а) индивидуальный дозиметрический контроль (по бета- и гамма- излучениям) персонала, работающего на установке и обслуживающего ее;

б) контроль уровней внешнего облучения на рабочих местах;

в) периодический контроль эффективности биологической защиты от излучений;

г) систематический контроль радиоактивных загрязнений рабочих поверхностей здания, конструкций и оборудования;

д) контроль содержания радиоактивных аэрозолей, газов и токсических веществ в воздухе рабочих помещений;

е) контроль за исправностью систем блокировки и сигнализации;

ж) контроль исправности и эффективности работы вентиляции.

Примечание. Периодичность указанных видов контроля определяется положением о работе службы радиационной безопасности (ответственного за радиационный контроль лица). При наличии в учреждении (на предприятии) соответствующих специалистов контроль за содержанием токсических веществ в атмосфере помещений, контроль исправности и эффективности работы вентиляции и системы блокировки и сигнализации может быть возложен на них.

9.4. Результаты дозиметрического контроля должны регистрироваться в специальном журнале. На основании данных индивидуального дозиметрического контроля определяются суммарные (за квартал и год работы) дозы облучения (по бета- и гамма-излучениям), полученные обслуживающим персоналом.

На всех лиц, работающих на установках, заводятся индивидуальные карточки, в которые заносятся квартальные и годовые дозы внешнего облучения, регистрируется участие в аварийных, ремонтных и загрузочных (перегрузочных) работах, связанных с радиационной опасностью, а также фиксируются сведения о сдаче зачетов по радиационной безопасности в установленные сроки.

9.5. При расчете доз внутреннего облучения должно использоваться значение СДК и, при необходимости, величины накопления радиоактивных изотопов в организме работающих.

9.6. Помимо плановых исследований радиационный контроль должен проводиться во всех случаях, когда возможно изменение контролируемых параметров (при модернизации установки, после аварийных ситуаций и т.п.).

9.7. Периодичность профилактического осмотра установки и проведения ремонтно-профилактических работ устанавливается инструкцией.

9.8. Все ремонтно-профилактические и аварийные работы должны проводиться под радиационным контролем в соответствующей спецодежде с защитой органов дыхания.

9.9. В проекте установки должно быть предусмотрено оснащение службы радиационной безопасности современной аппаратурой, необходимой для проведения всего необходимого комплекса измерений.

- 10. Мероприятия по предупреждению аварий

10.1. Установки должны быть снабжены устройством для принудительного дистанционного перемещения облучателя в положение хранения в случае его заклинивания (или принудительного перемещения шибера, отделяющего облучатель от камеры облучения).

10.2. Все манипуляции с источниками бета-излучения и облучателем должны проводиться таким образом, чтобы исключить их механическое повреждение.

10.3. При проектировании установок 1 и 2 категорий необходимо выполнение расчета теплового режима источников в рабочем положении и в положении хранения. В случае, если температура на поверхности бета-источников превышает величину для данного материала и конструкции, необходимо предусмотреть принудительное охлаждение облучателя. Отвод тепла должен быть осуществлен таким образом за счет температурных воздействий.

10.4. При воздушном охлаждении облучателя (с выбросом нагретого воздуха в атмосферу) должна быть предусмотрена очистка удаляемого воздуха от возможных аэрозольных загрязнений.

10.5. Облучение взрывоопасных объектов на мощных бета-установках запрещается. В исключительных случаях при согласовании с органами санэпидемслужбы и Госгортехнадзора может быть разрешено облучение взрыво- и пожароопасных веществ с соблюдением противопожарных мероприятий.

* * *

Настоящие Правила распространяются на все проектируемые, строящиеся и действующие мощные бета-установки и вводятся в действие с момента опубликования.

В тех случаях, когда для переоборудования действующих установок в соответствии с требованиями настоящих Правил необходимы крупные капитальные затраты, вопрос об их переоборудовании решается в каждом конкретном случае отдельно по согласованию с местными органами государственного санитарного надзора.

С изданием настоящих Правил "Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бета-установок" N 825-69 отменяются.

- Приложение 1

Основные определения и понятия

1. Мощные бета-установки - комплексные устройства, предназначенные для осуществления воздействия на разнообразные объекты (предметы, вещества или материалы) ионизирующих излучений, основной компонент которых составляют бета-частицы, допускается примесь только мягких электромагнитных излучений (сопутствующего, примесного и тормозного) в количестве не более 10% от общей мощности излучения. Общая активность заряженного в установку радиоактивного изотопа составляет не менее 50 кюри; в тексте Правил термин "мощная бета-установка" заменяется термином "установка".

2. Закрытый изотопный источник бета-излучения - подверженный бета-распаду изотоп в виде химического или физического соединения, заключенный в герметическую оболочку, обеспечивающую выход бета-частиц за ее пределы.

3. Облучатель - узел установки, обеспечивающий необходимое взаимное расположение отдельных источников бета-излучения и облучаемого объекта.

4. Биологическая защита от бета-излучения - полностью или частично замкнутая оболочка, выполненная из специально подобранных материалов определенной плотности и толщины и обеспечивающая снижение потоков бета-частиц и электромагнитных излучений установки до допустимого уровня (в тексте Правил - биологическая защита или защита).

5. Камера облучения (рабочая камера) - пространство установки, окруженное биологической защитой и предназначенное для размещения облучаемых объектов.

6. Хранилище облучателя - пространство установки, окруженное биологической защитой и предназначенное для размещения облучателя в нерабочем положении; отделено от камеры облучения защитным шибером.

7. Установка с неподвижным облучателем - установка, в которой облучаемый объект перемещается к облучателю, а сам облучатель неподвижен (возможно лишь небольшое перемещение облучателя или его элементов для изменения конфигурации и величины радиационных полей).

8. Установка с подвижным облучателем - установка, в которой облучатель перемещается из хранилища в камеру облучения, а объект облучения неподвижен.

9. Технологические каналы - отверстия различной конфигурации, созданные в биологической защите установки и предназначенные для подводки коммуникаций, а также подачи объектов на облучение.

10. Операторская - помещение, в котором размещается либо сама установка с пультом управления, либо только пульт управления установкой и процессами, проводимыми на ней.

11. Коррозионно-активные объекты - вещества, подвергающиеся облучению или образующиеся в его процессе, могущие при попадании на поверхность бета-источников привести к разрушению их герметизирующих оболочек.

- Приложение 2

Радиационно-физические характеристики

некоторых бета-изотопов, применяемых в бета-установках

┌─────────┬──────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ Элемент │Период│       Бета-излучение         │         Гамма-излучение         │      Среднегодовая допустимая     │

│(символ) │полу- │                              │                                 │     концентрации (СДК), кюри/л    │

│         │распа-├───────┬──────┬───────┬───────┼───────┬─────────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────────┤

│         │да, T,│макси- │сред- │ выход │макси- │энергия│выход на │диффе- │суммар-│    для    │   для отдельных лиц   │

│         │1/2,  │мальная│няя   │  на   │мальный│E     ,│распад, в│ренци- │ная    │ персонала │      из населения     │

│         │год   │энергия│энер- │распад,│пробег │ гамма │  долях  │альная │гамма- │(в воздухе ├───────────┬───────────┤

│         │      │E    , │гия   │в долях│R    , │      i│         │гамма- │посто- │  рабочих  │в атмос-   │   в воде  │

│         │      │ бета  │E    ,│       │ бета  │Мэв    │         │посто- │янная, │помещений) │ферном     │           │

│         │      │ Мэв   │ бета │       │г/см2  │       │         │янная, │K     ,│           │воздухе <*>│           │

│         │      │       │Мэв   │       │       │       │         │K     ,│ гамма │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │ гамма │р/ч    │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │      i│       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │р/ч    │       │           │           │           │

├─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Стронций │      │       │      │       │       │       │         │       │       │        -12│       -14 │        -10│

│ 90      │ 27,7 │  0,54 │ 0,2  │  1,0  │       │       │         │       │       │1,2 x 10   │ 4 x 10    │0,4 x 10   │

│(  Sr  ) │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│     38  │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │      -4 │       │       │        -10│        -12│         -8│

│+ Иттрий │0,014 │  2,26 │ 0,89 │  1,0  │  1,1  │ 1,73  │2 x 10   │ 0,0017│0,0017 │1,0 x 10   │3,5 x 10   │ 2,0 x 10  │

│ 90      │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│(  Y  )  │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│    39   │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│Рутений  │      │       │      │       │       │       │    -3   │       │       │        -12│        -13│         -8│

│ 106     │ 1,0  │  0,04 │0,015 │  1,0  │       │ 2,46  │  10     │  0,01 │       │5,6 x 10   │1,9 x 10   │ 1,2 x 10  │

│(   RU  )│      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│      44 │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│+ Родий  │   -6 │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│ 106     │ 10   │  0,66 │ 0,25 │ 0,005 │       │       │         │       │ 1,17  │           │           │           │

│(   Rh  )│      │       │      │       │       │       │    -3   │       │       │           │           │           │

│      45 │      │  0,91 │ 0,33 │ 0,005 │       │ 2,28  │  10     │  0,01 │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │    -3   │       │       │           │           │           │

│         │      │  1,11 │ 0,4  │ 0,001 │       │ 1,55  │  10     │  0,01 │       │           │           │           │

│         │      │  1,27 │ 0,45 │ 0,003 │       │ 1,76  │  0,002  │  0,02 │       │           │           │           │

│         │      │  1,52 │ 0,52 │ 0,006 │       │ 1,14  │  0,004  │  0,02 │       │           │           │           │

│         │      │  1,96 │ 0,68 │ 0,025 │       │ 1,03  │  0,017  │       │       │           │           │           │

│         │      │  2,4  │ 0,95 │ 0,12  │       │ 0,87  │  0,003  │  0,01 │       │           │           │           │

│         │      │  3,05 │ 1,1  │ 0,12  │       │ 0,62  │  0,104  │  0,38 │       │           │           │           │

│         │      │  3,55 │ 1,2  │  0,7  │  1,8  │ 0,52  │  0,205  │  0,61 │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│Церий    │      │       │      │       │       │       │         │       │       │        -12│        -3 │         -8│

│ 144     │ 0,78 │  0,18 │ 0,06 │ 0,24  │       │ 0,14  │  0,153  │ 0,098 │ 0,175 │6,4 x 10   │2,2 x 10   │ 1,2 x 10  │

│(   Ce   │      │  0,31 │ 0,12 │ 0,76  │       │  0,1  │  0,015  │ 0,007 │       │           │           │           │

│      58)│      │       │      │       │       │ 0,08  │  0,072  │ 0,027 │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │ 0,54  │  0,005  │ 0,002 │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │  0,5  │  0,082  │ 0,041 │       │           │           │           │

│         │      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│+ Празео-│   -5 │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

│дим      │ 10   │  0,9  │ 0,31 │ 0,02  │       │ 2,19  │  0,014  │  0,14 │ 0,32  │           │           │           │

│ 144     │      │  2,45 │ 0,85 │ 0,03  │  1,6  │ 1,49  │  0,006  │  0,04 │       │           │           │           │

│(   Pr   │      │       │      │       │       │  0,7  │  0,036  │  0,14 │       │           │           │           │

│      59)│      │       │      │       │       │       │         │       │       │           │           │           │

├─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┤

│    <*> Настоящие СДК приведены только для ингаляционного пути поступления.                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 3

Расчет

биологической защиты мощных бета-установок

- А. Расчет толщины барьерной защиты

Пробег бета-частиц, испускаемых радиоактивными изотопами, в конденсированных средах (твердых телах и жидкостях) зависит от максимальной энергии бета-частиц и для всех встречающихся в практике случаев составляет величину не более 1,0 + 2,0 г/см2. Вследствие этого защита персонала от собственно бета-излучения не представляет технических трудностей. Например, для полного поглощения бета-излучения источника на основе изотопов стронций-90 + иттрий-90 любой активности достаточно экрана, выполненного из органического стекла (полиметилметакрилата) толщиной 12 мм или алюминия толщиной 4 мм. Максимальные пробеги бета-частиц в г/см2 для некоторых распространенных бета-излучателей приведены в приложении 2.

Однако в подавляющем большинстве случаев бета-излучению, используемому для технологических целей, неизбежно сопутствует жесткое электромагнитное излучение, интенсивность и энергия которого и определяют необходимую толщину биологической защиты. В общем случае при эксплуатации бета-установок имеют место следующие виды электромагнитных излучений:

а) тормозное излучение, возникающее при взаимодействии быстрых электронов с электрическими полями излучающих (внутреннее тормозное излучение) или посторонних (внешнее тормозное излучение) ядер.

Спектр тормозного излучения непрерывен, определяется аналитически сложными зависимостями: его форма зависит от спектра электронов (непрерывный бета-спектр или линейчатый - электронов внутренней конверсии); максимальная энергия соответствует максимальной энергии бета-частиц; интенсивность зависит от энергии бета-частиц и порядкового номера вещества, в котором тормозятся электроны; радиационная мощность тормозного излучения может составлять несколько процентов от мощности бета-излучения. Источниками тормозного излучения являются: радиоактивное вещество, конструкционные материалы бета-источника, облучателя и бета-установки; облучаемые объекты и биологическая защита;

б) гамма-излучение, сопутствующее бета-распаду основного или дочернего изотопа (в том числе при изомерных переходах), имеет линейчатый спектр; интенсивность характеризуется дифференциальными и суммарной гамма-постоянными (см. приложение 2);

в) гамма-излучение примесных радиоактивных изотопов, в том числе и радиоактивных изотопов того же элемента, к которому принадлежит основной изотоп, характеризуется теми же параметрами, что и в п. б), а также процентным содержанием (по весу, активности или мощности излучения) в основном изотопе, которое приводится в паспорте или ТУ на бета-источники.

Защита облучателей мощных бета-установок должна предусматривать защиту от всех видов внешнего излучения.

1. Безопасные условия работы с бета-источниками определяются по соотношению:

7

Q x 3,7 x 10 n            720

-------------- e - мюd <= ---.

2                 t

4пиR

Это соотношение справедливо при условии, что выполняется экспоненциальный закон ослабления бета-частиц в защитном экране толщиной d (см), а энергия бета-частиц не превышает 10 МэВ.

-1

мю - коэффициент ослабления бета-частиц в веществе (см  );

Q - активность (мкюри);

R - расстояние от источника (см);

t - время работы с источником (ч/неделя);

n - число бета-частиц на распад.

2. Интенсивность тормозного излучения для бета-частиц <*>, обладающих непрерывным спектром, определяется из соотношения:

--------------------------------

<*> Формула не учитывает самопоглощения бета-частиц в источнике.

-4  -       m         2

I     = 1,23 x 10   (Z + 3) SUM n     E      МэВ/распад,

бета                       i=1  бета  бета

i     i

при торможении моноэнергетических электронов:

-4 -  m

I  = 5,77 x 10   Z SUM n  E    МэВ/распад,

c                 i=1  c  c 2

i  i

m     2

SUM   Z

i=1a   i

-       i

где Z = -------- - эффективный атомный номер вещества, в котором происходит

n

SUM a Z

i=n  i i

торможение электронов;

a  - доля общего числа атомов соединения, имеющих атомный номер Z ;

i                                                               i

n     , n   - выход бета-частиц и моноэнергетических электронов на один

бета    c

i    i

распад ядра;

E     , E     - максимальная энергия бета-спектра и энергия  электронов

бета    c

i    i

конверсии соответственно, МэВ;

m - число линий бета-частиц или электронов конверсии в спектре изотопа.

3. Мощность экспозиционной дозы тормозного излучения <*> в случае точечного изотропного источника определяется по формуле:

--------------------------------

<*> Спектральные распределения энергии излучения источников, применяемых в бета-установках, приведены в сб. "Радиационная техника", вып. 6, 1971, стр. 49.

7                  -

Q x 3,7 x 10  x 1 x гамма (hипсилон)

P = ------------------------------------ бета/c,

2           4

4пиR  x 7,1 x 10

-

где гамма (hипсилон) - линейный коэффициент истинного поглощения в воздухе,

взятый  для  эффективной  энергии гамма  -  квантов  тормозного   излучения

-1          4

см  ; 7,1 x 10  - энергетический эквивалент рентгена, МэВ/р;

I - энергия тормозного излучения (МэВ/распад), определяемая по вышеприведенным формулам <*>.

--------------------------------

<*> Для расчетов можно использовать также данные справочника Л.Р. Кимеля и В.П. Машковича "Защита от ионизирующих излучений".- М., Атомиздат, 1972 и работу В.Ф. Баранова в сб. "Вопросы дозиметрии и защиты от излучений". Под ред. Л.Р. Кимеля. Вып. 7.- М., Атомиздат, 1967, стр. 41.

Для плоских бета-облучателей может быть использовано выражение для расчета мощности дозы над поверхностью эквивалентного диска.

P

4.  Определяется кратность  ослабления  К = ----;    по   универсальным

P

пду

таблицам  для  эффективной  энергии E    находят необходимую толщину защиты

эфф

для выбранного материала. С достаточной для практических расчетов точностью

можно  считать,  что эффективная энергия квантов тормозного излучения равна

половине максимальной энергии тормозящихся бета-частиц при E     <=  10 МэВ

макс

и одной трети максимальной энергии, если 10 МэВ <= E     <= 30 МэВ.

макс

- Б. Расчет прохождения излучения через технологические

каналы в биологической защите

Учитывая, что мощные бета-установки часто используются для облучения материалов в тонких слоях, создание непрерывного технологического процесса требует наличия в биологической защите относительно узких щелей для пропускания лент рулонных материалов или специальных транспортеров. В связи с этим возникает необходимость расчета фактической мощности дозы излучения вблизи щели либо обратная задача - определения необходимой геометрии щели для того, чтобы мощность дозы на выходе из нее не превышала допустимых значений.

Точный аналитический расчет таких систем чрезвычайно сложен и не применим в практических случаях.

Ниже предлагается полуэмпирическая зависимость, позволяющая в первом приближении решать поставленные задачи, полученная для облучателей, собранных из реальных (стронций-90 + иттрий-90) источников, при следующих допущениях:

облучатель плоскостной прямоугольной формы;

материал конструкций и защиты - алюминий, нержавеющая сталь, свинец;

технологическая щель параллельна плоскости облучателя;

ширина щели приблизительно равна ширине источника.

В случаях, соответствующих приведенным допущениям, мощность дозы, определяемая нижеприведенным выражением, несколько превышает фактическую:

2

3,43 x 10  x A x дельта    -0,6x    -0,25x

P = ----------------------- (4e      + e      ),

2

t

где P - мощность дозы на оси щели на расстоянии x (см) от наружной поверхности защиты, мкбэр/с;

A - активность облучателя по стронцию-90, кюри;

дельта - высота щели, см;

t - глубина щели, см.

- Приложение 4

Контроль содержания

бета-активных аэрозолей в воздухе рабочих помещений

Метод определения концентрации радиоактивных аэрозолей основан на отборе пробы аэродисперсной фазы на эффективный аналитический фильтр с последующим измерением активности задержанного фильтром осадка с помощью радиометрического прибора.

Для проведения анализа необходимы следующие приборы и оборудование:

1. Аналитические фильтры типа АФА-РМП-20 по СТУ 36-22-440/117-64.

2. Фильтродержатели типа "ИРА" к фильтрам АФА-РМП-20.

3. Газодувка любого типа, обеспечивающая объемную скорость воздуха, проходящего через фильтр, около 100 л/мин. с прибором для определения количества воздуха, прошедшего через фильтр.

4. Радиометрический прибор для определения активности аэрозолей, осевших на фильтр.

5. Воздуховод, соединяющий фильтродержатель со всасывающим патрубком газодувки.

Место отбора пробы должно находиться в непосредственной близи от установки (не далее 0,5 м от поверхности защиты), желательно - в месте прохода технологических каналов через защиту, а также на уровне дыхания сотрудников, работающих на установке.

Анализ проводят следующим образом:

1. Радиометрическим прибором определяют внешний фон.

2. Вынимают из кассеты за выступ аналитический фильтр, помещают в фильтродержатель и плотно его закрепляют.

3. Помещают фильтродержатель с фильтром в систему пробоотбора.

4. Включают газодувку и производят отбор пробы аэрозолей в течение определенного времени. Объемная скорость воздуха не должна превышать 100 л/мин. Количество воздуха, прошедшего через фильтр, должно быть не менее 10 м3 (при определении активности на приборе ТИСС с датчиком ТЧ).

Примечание. При использовании других приборов для определения активности необходимо количество воздуха, проходящего через фильтр, привести в соответствие с чувствительностью используемого прибора (определение концентраций аэрозолей на уровне СДК в воздухе рабочих помещений по основному изотопу).

5. После отбора пробы вынимают фильтр за выступ из фильтродержателя и освобождают его от защитных колец, которые предохраняют фильтр от загрязнения в фильтродержателе, и переносят его к месту измерения радиоактивности.

6. Удерживая фильтр за выступ опорного кольца, помещают его на бумажную подложку лицевой стороной вверх и обрезают ножницами выступ.

7. Фильтр на бумажной подложке помещают под датчиком прибора и производят измерение активности задержанного осадка.

Примечание. Измерение фильтра можно проводить по частям, разделив его на несколько участков, а также после его озолення.

8. По данным и результатам анализа вычисляют концентрацию радиоактивных аэрозолей по формуле:

A (кюри)

ф

C  = --------,

ф     V  (л)

ф

-

N A

ф эт

где A  = ------ - активность задержанного фильтром осадка, кюри;

ф     -

N

эт

V  - количество воздуха, прошедшего через фильтр, литров;

ф

n

SUM N

-     i   i

N  = ------ - N      -  среднее число импульсов в мин., зафиксированное

ф     n       о

прибором при обсчете фильтра;

n - число измерений;

n

SUM N

i   i

------ - среднее число импульсов, имп./мин.;

n

N  - внешний фон, имп./мин.;

о

A   - активность эталона, кюри;

эт

-

N   -  среднее число импульсов в минуту,  зафиксированное  прибором  от

эт

от эталона, имп./мин.

Примечание. В качестве эталона используется образцовый излучатель с изотопом стронций-90 + иттрий-90 согласно МРТУ 10-43-64.

9. Результаты измерений заносятся в дозиметрический журнал.

10. Анализ следует проводить, строго соблюдая правила радиостерильности. Фильтр для предохранения его от загрязнения активностью при работе, начиная с момента извлечения его из кассеты и кончая измерением активности задержанного осадка, следует брать только за выступ колец. Нельзя допускать прикосновения рабочей поверхности фильтра к загрязненным предметам.